국  문  규  격  서

COMMODITY DESCRIPTION

구 분	품목 및 규격서 DESCRIPTION	단 위 UNIT	수 량 QUANTITY
1	초저온 냉동고(deep freezer)	SET	1 SET

A. 특성

1. Space Saver - 최신기종의 VIP(Vacuum Insulation Panel)단열재는 외부규격의 변화 없이

내부의 용량을 25% 까지 증대되어 있다.

2. Status Alert ( Condition monitor) - 외부 모니터와 시스템의 작동은 기기 작동이       비정상적으로 일어나는 것을 미리 감지하고 기기의 오작동이 되기 이전에 미리 알려  준다.

3. Safe Storage - 알람 시스템과 더불어 효과적인 냉각 기술은 최상의 보관 상태를 유       지해 준다. 단열된 내부 문은 차가운 공기가 손실되는 것을 막아준다.

4. Green Gases 냉매 - Synthetic Oil로 재생가능 냉매 : 무독성 ; 불가연성 ; 차세대용의

Hfc(No Chlorine And Zero ODP)를 사용

5. CFC & HCFC-Free - 오존을 파괴하지 않는 차세대형의 냉매(Refrigerants)를 갖춤.

6. Low Frost - 독특한 외부Door Line Seal 및 그것을 따라 설계되어 있는 "Hot Line"(Door

Heater Line)과 단열 처리된 내부 Door의 복합적 설계는 완벽하게 공기를 차단하여 Door

주위에 얼음 결정(성에)의 생성을 억제한다.

7. CPU and Touch Pad - 초저온의 Application을 위해 디자인된 Computer Control System

과 Touch Pad Control Panel로 정확한 온도 설정과 유지.

8. LED Digital Display - LED Digital Display는 매우 쉽게 눈에 띠도록 설치되어 있으

며, 기계내부에 상황에 즉각적인 반응을 위하여 Cpu Computer Control에 부착되어있다.

9. Quiet, Reliable Compressor - 본사만의 독특한 각각의 초저온 냉동고의 특성에 맞       는 Compressors를 전 세계적으로 유일하게 자체적으로 제작하여 부착 설계함.

10. Rechargeable Battery - 정전시에도 Alarm System이 작동할 수 있도록 Backup Power

Source로 Rechargeable Battery가 내장 되어 있다.

11. Cascade Cooling System - 초저온 냉동고의 가장 핵심적인 부분으로써, 이 제품은        냉동고 제작사 자체에서 냉동고 특성에 맞게 가장 효율적이고 신뢰할 수 있게 제작되       었다.

12. Air Filter - 이물질을 간단히 물로 씻어낸 후 재사용이 가능하기 때문에 경제적이고

사용자 스스로 간편하게 유지 관리할 수 있다. 또 Filter에 이물질이 많이 끼어 청소할        때가 되면 Alarm이 작동하게되 사용자에게 Filter 청소시기를 알려준다.

13. Power Failure Alarm - 스위치 차단시나 단전시 또는 다른 이상시에는 Backup Battery

가 Alarm을 작동시킨다.,

14. Remote Alarm - 이 기기의 작동이상이나 전원 차단시 Alarm이 다른 장소에서도 들을 수

있도록 설치 할 수 있다. 이는 근무 외 시간에도 기기의 작동이상을 점검할 수 있기 때문

에 중요하다

15. Automatic System - 온도가 Set Point보다 10℃(조정가능)이상 상승 할 때 Audible         and Visual Alarm

16. Long Life - 본 냉동고는 독창적으로 디자인되어 만들어진 Tailor-made Compressors로

최적의 온도를 유지시킨다.

17. Energy Save - 에너지 절감을 위한 효과적인 기술과 구조를 바탕으로 제작되어 경제적으로 가장 알맞은 제품이다.

18. Optional Communication Format - 냉동고의 상태와 온도설정을 PC로 연결하여 모니터

링 할 수 있는 RS232C Communication Module를 갖추고 있다(선택사양).

B. 사양 (Specification)

1. 외장규격(WxDxH)  : 670x867x1860㎜

2. 내부규격(WxDxH)  : 490x600x1140㎜

3. 유효 내용적      : 333ℓ(11.8cu.ft.)

2“ box : 216개 보관

4. 외장 캐비넷      : Baked-on acrylic finish on galvanized steel

5. 내장 처리        : Baked-on acrylic finish on galvanized steel

6. 캐비넷 단열재    : CFC-free rigid polyurethane foamed-in-place

Vacuum Insulation Panel

7. 외부 Door        : 1 with in latch

8. 외부 Door 잠금 Key : 1

9. 내부 Door        : 2 Insulated type with latch

2 Inner door gasket

10. 선반             : 3 (Stainless steel)

11. 바퀴             : 4 (쉬운 이동을 위한 표준 Dual Wheel)

12. 수평조절을 위한 Leveling feet : 2

13. 증발기           : Tube on sheet type

14. 응축기           :

- High stage     : Tube on sheet type

- Low stage      : Shell tube type

15. 콤퍼레서 모터    :

- High stage     : 1,110W(1.5HP) Hermetically sealed

- Low stage      : 1,100W(1.5HP) Hermetically sealed

16. 냉매             : 합성 오일

- High stage     : R-407D

- Low stage      : R-508

17. 냉동 능력        : -86℃ (상온 30℃기준)

18. 온도 조절        : Microcomputer system

- 온도 범위      : -50℃ ～ -86℃ (1℃씩 조절)

- 설정판넬       : Buzzer, Alarm test, →, ↑, Set door mounted

19. 온도 센서        : Platinum resistance thermo-sensor PT-1000Ω

20. 디스플레이       : LED(Red) 1℃ graduation

Door mounted

21. 경보 및 안전장치

- 온도 경보      : 설정치 ±15℃ ～ ±20℃ 조정가능

Buzzer(15 minutes delay), Lamp

- 전원 이상 경보 : Auto recharged battery, Buzzer, Lamp

- Air filter alarm : Filter 점검 Lamp

- Auto Return   : 각 셋팅 모드에서 90초간 키 입력이 없으면 자동으로 셋팅 모드 종료.

- 키 잠금        : 키 잠금 장치가 “ON" 일 때 설정치 변경가능

- 온도 센서 이상 : Remote Alarm. 기기는 계속 작동됨.

22. Remote Alarm Contact : DC 24V, 0.4A, Normal Open/Close

Temperature alarm or Power Failure

23. Power switch     : 15A-125,250V

24. Air Filter       : 1, 쉽게 꺼내서 청소할 수 있도록 특별하게 설계 위치함.

25. 전원             : Local Voltage 220V, 60Hz, 1Phase

Breaker : 15Amps

26. BTU Output       : Max. - 1780W(6075BTU) / Min. - 1245W(4249BTU)

27. 소비전력         : 1.342kW

C. 부속품

1. Standard shelves                             3 ea

2. Standard Air Filter                          1 ea

3. Operating manual(english)                    1 ea

D. 기타

1. 설치 및 시동은 제작사의 공인받은 숙련된 엔지니어가 무상으로 수행.

2. 무상 보증기간 : 3년(냉동기) / 1년(기타)

국  문  규  격  서

구 분	DESCRIPTION	단위	수량
2	실체현미경	PKG	1

A. 특징 :

1.왜곡을 완벽히 제거한 영상 관찰이 가능하여야 한다.

2.정밀한 조리개가 조절이 내장된 깊은 심도의 관찰 가능.

3.다양한 관찰을 위한 폭 넓은 악세사리 업그레이드 가능 할 것

4.피로를 유발하는 모든 원인을 완벽히 제거한 시스템 구조

5.관찰 환경에 따른 다양한 시료에 적합한 조명 환경 시스템 제공

6.고해상도 디지털카메라와 영상 분석 프로그램 기능 제공

B. 세부사양 :

1. 현미경본체

평행광축을 가진 다양한 줌 배율 변환 시스템

줌 드라이브 시스템 : 수평 핸들 방식

초점 깊이 : 100㎜ 이상

줌 비율 : 16.4 이상

줌 배율 조절 : 14 단계 이상

광축간 거리 : 22㎜

조리개 내장

모든 광학 파트 : 납 성분 완벽 제거

미세 초점 조절 장치 :

랙 그리고 피니언 방식의 롤러 가이드 (양쪽 조동 초점 틀어고침 방식),

조동, 미동 조절 핸들,

조동 조절 밸럴스 내장 : 80㎜, 이상

회전당 조동 핸들 조절 : 36.8㎜ 이상

미세 핸들 조절 : 80㎜, 이상

미세 회전당 거리 0.77㎜, 지지하중 : 2.7-15.0㎏

2. 관찰경통

- 카메라 장착 가능 삼안형태의 기울어짐 경통: 30˚

- 빛 조절 레버 : 2 단계 ( 관찰 : 카메라 = 100:0, 50:50) 이상

- 양안 안폭 조절 : 범위 52 to 76㎜

3. 스탠드 와 조명

- 라이트 소스 : 6V30W 할로겐 그리고  투과 LED 광원 ( 평균수명 :10,000 시간 이상)

- 효율적인 조사 범위 : 명시야 Ø 63㎜, 암시야 /사광 Ø 35㎜ 이상

- 조명방식 : 명시야, 암시야, 사광

- 스테이지 높이  : 41㎜ 이상

- 기둥 높이 : 270㎜ 이상

- 무게 : 대략. 3.7㎏

- 전원형태 : AC

4. 반사광 조명

- 번들거림과 그림자 그리고 어른거림을 명확히 제거한 일정한 명시야 영상 제공

- 최소 조절 거리 :30mm 이상

- 장착 직격 :66mm 이상

- 유연한 파트 : 1000mm 이상

- 장착가능 어댑터 : SZX-LGR66

- 전원공급

* 기능 : 광원 조절 및 전원 켜고.끄기 조절

외부 시그날에 의한 조절

* 전원소요 : 150W (350VA)

* 전압 : 100-120V/220-240V 50/60Hz

* 치수 : 120(H)x120(H)x235(D)mm

* 무게 : 대략 1.5kg

- 초록 필터 30.5mm dia

- 색 보정 필터 30.5mm dia

5. 대물렌즈

- 초고해상도 평면수차 제거 고성능 대물렌즈1배, N.A. 0.15, W.D. 60㎜	이상

- 평면수차제거 고성능 대물렌즈 1X, N.A. 0.1, W.D. 81mm 이상

- 관찰 면적 : 34.9㎜ (Objective 1X, EP10X) 이상

- 렌즈 변환시에도 일정한 초점을 유지 할 것

6. 접안렌즈

- 납성분을 제거한 "편안한관찰" WHSZ 시리즈 및 WHN 시리즈

- ESD 방식의 10배 대물렌즈, 범위: 22 초점조절

- 광시야 접안렌즈

7. 디지털카메라

C/CS 마운터 방식의 과학목적용 카메라

ICX285AQ 2/3" CCD 칼라 방식

1360x1024 픽셀 USB2.0	이상

온 보드 4-프레임 영상 버퍼 이상

픽셀사이즈 :  6.45 x 6.45	이상

MI 디바이스 and 트웨인 연결방식

영상 분석 프로그램 (영문,국문)

멀티포커싱 그리고 영상분석

영상 측정, 분석 소프트우에어

2D 측정

다양한 측정 도구

- 0.5X C 마운트 아답터

8. 영상처리 장치

- Samsung DM301S3A 이상

- 22“ LED 모니터 이상

C. 구성 :

1) 줌 16 본체	1EA

2) 삼안경통	1EA

3) 조동, 미동 초첨 장치	1EA

4) 명시야, 암시야 투과 조명장치	1SET

5) 투과 LED 조명 장치	,	1SET

6) 흘러내림방지 장치	1EA

7) 고성능 최고급 동초점 대물렌즈 1배	1EA

8) 왜곡제거 고성능 대물렌즈 1배	1EA

9) 접안레즈  10배, F.N. 22, 초점조절	4EA

10) 링 조명	1EA

11) SZX 아답터	,	1EA

12) 100W 조명장치	1EA

13) 초록필터 30.5mm dia,	1EA

14) 색보정필터 30.5mm dia,	1EA

15) 0.5X 아답터	1EA

16) 디지털카메라	1SET

17) 영상처리장치	1SET

D.  악세사리.

1) 긴 장착대 400mm                                              1EA

2) 레시오 7 스테레오	1set

3) 전원코드	4EA

4) 100W 할로겐 전구	2EA

5) 먼지덮게	2EA

6) 100W 할로겐 링조명	1set

E. 비고

1. 설치 후 1년간 보증 기간

2.	설치와 작동, 교육은 사용자가 지정한 장송에서 문제없이 수행 되어야 한다.